## Sheet1
霍山县下符桥镇卫生院病床及床单元采购需求
序号 | 项目名称 | 规格、功能与材质要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
一 | 双摇带护栏病床 | 1、规格：L2050-2150×W900×H500(mm) | 张 | 9
2、床面采用优质冷轧钢板一次冲压成C型条板，透气性良好，具有防滑和床面加强功能。分为背板、坐板、腿板，采用支撑式底梁，更加坚固耐用。
3、床体骨架采用40×80×1.5mm的矩形钢管焊制而成， 床体四角各有一个输液架孔，可随意选择输液体位。采用先进的焊接工艺，坚固耐用，床体两侧带有装饰条，设计美观。可承载≥240Kg。
4、床腿采用50×50×2.0mm矩形管焊接成工字腿。与床身铰链连接而成，具有拆装灵活、减少运输空间的优点。外形美观。
5、床体采用打砂除锈、酸洗、磷化、表调、静电喷涂、高温固化等全自动流水喷涂线，使用阿克苏粉末静电喷涂，色泽鲜亮，附着牢固，高温喷涂后为象牙白色。具有防腐功能。
6、床头、床尾采用ABS工程塑料吹塑而成，无缝制成，独特的自锁装置外形美观，，可快速拆卸，可兼做CPR板应急使用，满足临床急救需求。抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气性能优良，尾板外侧有病人信息卡插槽，所有塑料件颜色与床头床尾协调。
7、边栏采用铝合金折叠式六档护栏，ABS手柄，美观大方、坚固耐用，不使用时可轻松放下，具有防夹手功能。
8、两组ABS手柄（或钢制镀铬手柄）摇杆，灵活控制背部、腿部升降，摇杆采用特殊精加工金属材料螺母和高精密工业管及ABS手柄（或钢制镀铬手柄）组装而成，静音耐磨，摇杆具有双向过载保护功能。手柄可隐藏床体内部，起到安全保护和延长摇杆使用寿命作用。
9、床体制动采用Ø125全制动静音包罩轮，四角刹车。脚轮与床腿之间丝母装配牢固，四角制动后病床不会有相对滑动，方便推行与控制，同时还具有良好的减震降噪的作用，脚轮内部配备精密轴承，降低噪音，并提高脚轮整体的顺畅度。
10、功能：1）背部折起范围0-80°±5°； 2）腿部升降范围0-40°±5°
11、床体采用高频型钢焊接成型，结构合理、坚固耐用，床的整体表面经静电喷塑处理。将背板升降手柄抽出，按顺时针旋转，背板随摇杆旋转上升，0-80°±5°范围内，可随意升降。摇杆逆时针旋转，背板下降，丝杠带有双向过盈装置，背板至上限或下限时自动停止，操作者放心操作。
12、腿板升降功能：将腿板升降手柄抽出按顺时针旋转，腿板随摇杆旋转上升，0-40°±5°范围内，可随意升降。摇杆逆时针旋转，腿板下降，丝杠带有双向过盈装置，腿板至上限或下限时自动停止，操作者放心操作。
二 | 骨科床 | 1、规格：L2050×W900×H500(mm) | 张 | 1
2、床面采用优质冷带一次挤压成C型板，四角均无焊接缝，厚度0.8mm，凹型设计，便于透气并具有防滑功能。床面框架采用30×20mm经弯管机握弯成型表面采取静电喷塑处理，无焊点，床面板背部有钢管加强筋，采用双支撑卸力结构，延长病床寿命。
3、床体骨架采用40×80mm的矩形钢管焊制而成， 床体四角各有一个输液架孔，可随意选择输液体位，采用先进的焊接工艺，坚固耐用，设计美观。可承载≥240Kg。
4、牵引架与床腿一体设计采用Ø38mm不锈钢管焊接成床头、床尾牵引架。与床身挂式连接，具有拆装灵活、减少运输空间的优点，外形美观。
5、床体采用打砂除锈、酸洗、磷化、表调、静电喷涂、高温固化等全自动流水喷涂线，使用阿克苏粉末静电喷涂，色泽鲜亮，附着牢固，高温喷涂后为象牙白色。具有防腐功能。
6、床头、床尾牵引架为Ø38与Ø19及Ø16mm不锈钢管焊制而成。焊点精打磨抛光处理，亮度一致，床尾牵引架上带有病人信息卡插板，与床身连接后形成一体，稳定坚固。
7、三组钢制镀铬手柄摇杆，灵活控制背部、分腿升降，摇杆采用特殊精加工金属材料螺母和高精密工业管及ABS手柄组装而成，静音耐磨，摇杆具有双向过载保护功能。手柄可隐藏床体内部，起到安全保护和延长摇杆使用寿命作用。
8、功能：1）背部折起范围0-80°±5°； 2）分腿升降范围0-40°±5°
9、牵引架功能及材质说明 ：组合牵引架，由优质Ø38mm不锈钢管焊接与喷塑铝合金十字扣组合，牵引架站管插入床体上组装套管装置中，稳固牢靠。牵引架上方两根横杠Ø38mm不锈钢管可前后移动固定，配置牵引手环和选配颈椎牵引带，可作颈椎牵引或双臂牵引或其它部分的牵引。
10、牵引床使用说明及注意事项 ：骨科牵引床体采用高频型钢焊接成型，结构合理、坚固耐用，床的整体表面经静电喷塑处理。供骨、伤科病员作牵引、治疗及疗养用。设计紧凑合理，使用综合多能，是当前骨伤科治疗的理想设备。
11、背板升降功能：将背板升降手柄抽出，按顺时针旋转，背板随摇杆旋转上升，0-80°±5°范围内，可随意升降。摇杆逆时针旋转，背板下降，丝杠带有双向过盈装置，背板至上限或下限时自动停止，操作者放心操作。
12、腿板升降功能：将腿板升降手柄抽出按顺时针旋转，腿板随摇杆旋转上升，0-40°±5°范围内，可随意升降。摇杆逆时针旋转，腿板下降，丝杠带有双向过盈装置，腿板至上限或下限时自动停止，操作者放心操作。
三 | 床头柜 | 1、规格：长430×宽430×高760mm | 张 | 13
2、材质：ABS床头柜。采用优级ABS全新纯正工程塑料注塑成型，板材厚度≥3mm，结实、耐用，不变形，不易变色、耐腐蚀、外形美观、清洗方便、开合柔和、安静顺滑，一次性压缩成型，采用天蓝色面板。广泛应用于各大中型医院、情报所等科研单位。
3、结构：ABS床头柜有面板、杂物托盘、外框、毛巾架、杂物挂钩、抽屉及箱体等装配而成。人性化设计，结构详解如下： ①配置一个活动抽板，抽板内有温度计凹槽，饮水瓶凹槽，可增大杂物收纳空间。 ② 一个推拉抽屉，有序摆放物品，使用空间更充分，方便实用易打理。 ③ 一个储物箱，箱内配有一个弧形隔板。可以上下调节，增大使用空间，柜内预留水壶空位，可放置热水瓶，精细做工，流畅曲线。 ④ 配置可折叠隐蔽式毛巾架，省空间，使用更方便。 ⑤ 脚轮选配
4、造型美观，使用性强，抗冲击力、耐老化，抗压力、韧性高等优点。
5、承重能力：承载35kg以上。
四 | 床垫 | 全椰丝半棕半绵防水布床垫，8公分厚二折，三折，质保5年。规格与床配套 | 床 | 10
五 | 床单（包括被套） | 床单涤棉颜色规格根据院方要求 | 床 | 30
| 枕套 | 颜色规格根据院方要求 | 个 | 10
| 枕芯 | 颜色规格根据院方要求 | 个 | 20
| 被褥 | 被褥棉3千克 | 床 | 23
| 垫被 | 垫被2千克 | 床 | 17
合计（元）
备注： 1、报价应含购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。